附表         高校实验室安全检查项目表

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符 合 | 基 本 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 问题说明 |
| 1 | 院系层面安全责任体系 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 成立实验室安全领导小组，由党政一把手挂帅，研究所（实验室）负责人参加 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 院系有专兼职实验室秘书或管理人员 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 建立研究所（实验）室层面的安全责任体系，所有房间（包括分布在主校区和其它校区）都需明确安全责任人 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 院系与下属单位或个人签订了实验室安全管理责任书 |  |  |  |  |  |
| 2 | 院系层面的安全管理制度 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 具有学科特色的实验室安全管理制度 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 有安全检查与值班值日制度 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 有实验操作规程（含安全注意事项，特别是对于危险性实验与操作） |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 有仪器操作规程（含安全注意事项） |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 有体现学科特色的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验室环境与管理 |
| 3.1 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 特殊实验室应张贴相应的安全警示标识 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 门上有可视窗 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 除一楼之外不安装防盗窗（特殊情况除外） |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 实验区与学习区明确分开，布局合理 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 实验室内不烧煮食物、用餐 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 不在实验室内睡觉过夜 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 实验室内无吸烟现象 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其他实验室如需使用，其底盘必须是金属的 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全设施 |
| 4.1 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状态，喷头下方无障碍物 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气的实验室，有吸收过滤装置 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 通风系统运行正常 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 有通风设备进行风速测定等维护、检修记录 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 换气扇使用正常 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 风机固定无松动、无异常噪声 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水电安全 |
| 5.1 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 无乱拉乱接电线现象 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 无多个接线板串联、接线板直接放在地面的现象 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  |  |  |  |
| 6 | 化学试剂存放 |
| 6.1 | 涉及危险化学品的实验室内有化学品的动态台帐 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 有序分类存放，放置位置便于查找取用 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层） |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 化学品不存在叠放现象 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 存放点通风、隔热、安全 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 无存放大桶试剂现象 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内） |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 无试剂药品过期现象 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | 无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | 对于易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内 |  |  |  |  |  |
| 7 | 易制毒品等特殊药品管理 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 易制毒品购买前须经公安部门审批,，并凭证向具有经营许可资质的单位购买 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 易制爆品购买前须经公安部门审批,，或按照政府管理的规定要求采购，并向具有经营许可资质的单位购买 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验气体管理 |
| 8.1 | 有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识牌 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和监控报警装置等 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 气体钢瓶已正确固定 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 气体连接管路连接正确，并时常进行检漏 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | 有气体管路标识，对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | 实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭 |  |  |  |  |  |
| 8.11 | 独立的气体钢瓶室有专人管理 |  |  |  |  |  |
| 8.12 | 无废旧气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象 |  |  |  |  |  |
| 9 | 化学废弃物处置 |
| 9.1 | 配备了实验废弃物分类容器，有统一的化学实验废弃物标签 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 对化学废弃物进行了分类存放、包装（应避免易产生剧烈反映的物品混放），并贴好标签 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | 无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | 无实验室外堆放实验废弃物现象 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | 对于产生有毒和异味废气的，有气体吸收装置 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | 锐器废物已盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它化学安全 |
| 10.1 | 配置试剂、合成产品等标签信息明确（包括名称、浓度、使用人、日期等），有统一的标签 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 配置试剂、合成产品等不得无盖放置 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象（如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸） |  |  |  |  |  |
| 10.4 | 无在原标签纸未撕去的空试剂瓶中存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸） |  |  |  |  |  |
| 10.5 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上 |  |  |  |  |  |
| 11 | 设施与场所 |
| 11.1 | 实验室安全防范设施达到安全要求，对BSL-2/ABSL-2及以上等级实验室需有门禁和准入制度 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 配有符合相应生物安全等级要求的生物安全柜，定期检查生物安全柜风速及高效空气微粒过滤器性能，并做好了记录 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施，并安装监控报警装置 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 有高压灭菌器，并能正常工作 |  |  |  |  |  |
| 11.5 | 安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板 |  |  |  |  |  |
| 12 | 辐射安全 |
| 12.1 | 按规定在放射性核素种类和用量许可范围内开展实验 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 放射源储存库双门双控，并有安全报警系统和视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | 涉辐实验场所（放射性物质、X射线装置）有安全警示标识、警戒线和剂量报警仪 |  |  |  |  |  |
| 13 | 采购、转让转移与运输 |
| 13.1 | 放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及政府环保部门的审批备案材料 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 放射源和放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 放射源和放射性物质变更有及时登记台帐 |  |  |  |  |  |
| 14 | 辐照装置、射线探伤仪和非密封性放射性实验操作 |
| 14.1 | Г辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 电子加速器辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | 射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | 非密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程，并遵照执行 |  |  |  |  |  |
| 15 | 激光安全 |
| 15.1 | 有激光器的安全使用方法 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | 功率较大的激光器有互锁装置 |  |  |  |  |  |
| 15.3 | 操作人员有穿戴防护眼镜等防护用品 |  |  |  |  |  |
| 15.4 | 操作人员不带手表等能反光的物品 |  |  |  |  |  |
| 15.5 | 激光照射方向不会对他人造成伤害 |  |  |  |  |  |
| 16 | 仪器设备安全 |
| 16.1 | 高功率的设备与电路容量相匹配 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | 仪器设备接地良好 |  |  |  |  |  |
| 16.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源 |  |  |  |  |  |
| 16.4 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  |  |  |  |
| 16.5 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有安全警示标识，并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏等） |  |  |  |  |  |
| 16.7 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 |  |  |  |  |  |
| 16.8 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源等） |  |  |  |  |  |
| 16.9 | 特种设备（锅炉、高压设备、吊车、行车等）需有资质单位出具的检定证明，操作人员需持证上岗 |  |  |  |  |  |
| 17 | 冰箱管理 |
| 17.1 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱 |  |  |  |  |  |
| 17.2 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理 |  |  |  |  |  |
| 17.3 | 冰箱内储存试剂必须密封好 |  |  |  |  |  |
| 17.4 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年） |  |  |  |  |  |
| 17.5 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热 |  |  |  |  |  |
| 17.6 | 实验室冰箱中不放置食品 |  |  |  |  |  |
| 18 | 烘箱与电阻炉管理 |
| 18.1 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年） |  |  |  |  |  |
| 18.2 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉 |  |  |  |  |  |
| 18.3 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品 |  |  |  |  |  |
| 18.4 | 不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 |  |  |  |  |  |
| 18.5 | 烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品 |  |  |  |  |  |
| 18.6 | 不在烘箱、电阻炉等加热设备周围堆放杂物，影响散热 |  |  |  |  |  |
| 18.7 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次） |  |  |  |  |  |
| 19 | 明火电炉与电吹风管理 |
| 19.1 | 未经学校管理部门许可不使用明火电炉 |  |  |  |  |  |
| 19.2 | 有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、砂桶等灭火设施 |  |  |  |  |  |
| 19.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂 |  |  |  |  |  |
| 19.4 | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔除电源插头 |  |  |  |  |  |
| 20 | 其它 |
| 20.1 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场 |  |  |  |  |  |
| 20.3 | 实验室内无穿拖鞋、短裤等现象 |  |  |  |  |  |
| 20.4 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室等）无穿戴实验服、实验手套等现象 |  |  |  |  |  |
| 20.5 | 操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等 |  |  |  |  |  |
| 20.6 | 手机、银行卡等不带入高磁场实验室 |  |  |  |  |  |
| 20.7 | 有规范的实验记录 |  |  |  |  |  |